- 项目名称：新生儿转运暖箱

- 采购数量：1台

- 医疗器械类型：I类

- 预算金额：15万元

- 资金来源：项目资金

- 采购需求：

- 基本配置：主机（含婴儿舱、机箱、控制仪、照明灯、输液架），供氧系统、手推车

- ★婴儿舱：放置患者的一个装置，包括恒温罩、婴儿床等，婴儿床最大承载重量为10 kg，床垫尺寸：≥630mm×320mm （提供说明书证明）

- 具有箱温和肤温两种温度控制模式；

- 交、直流电源可交互使用，可连接DC12V或DC24V车载电源

- ★设置温度、箱内温度、皮肤温度、蓄电池容量数码分屏显示（提供实物图）

- 产品具有自检功能，多种故障报警提示，故障报警：断电、风机、传感器、超温、偏差、低压、系统等

- 具有交流、直流和蓄电池三种供电模式

- 双层恒温罩，婴儿床可从侧面拉出

- 具有普通手推车配置，推车具有高度调节、减震、锁定功能；

- 前面板具有温度校正功能；

- 具有肤温传感器脱落报警提示功能；

- 具有正门独立锁定装置；具有供氧装置；具有LED照明灯；

- 交流工作电源：AC220V/ 50HZ，直流工作电源：DC12V/10A或DC24V/6A，输入功率：≤400VA

- ◆箱温模式和肤温模式的温度显示范围：5℃～65℃

- 控温方式：箱温和肤温两种温度控制，箱温控制范围：25℃～37℃，肤温控制范围：34℃～37℃

- 培养箱温度与平均培养箱温度之差（稳定温度状态下）：≤1℃

- 温度均匀性（床垫处于水平位置）：≤1.5℃

- 皮肤温度传感器精度：±0.1℃内

- 婴儿舱内噪声：≤45dB（A）

- 蓄电池连续工作时间：90min(1个蓄电池)

- 确保产品的安全性和售后服务保障，需提供厂家四位具有上岗证社保证明的工程师（需提供工程师上岗证和社保证明）

★七、设备质保：不低于2年。在保质期内出现问题，所产生的维修费用（包括零部件费用.运返费用等费用)均由供应商承担；在保质期满后，供应商对设备应提供终身维修。（提供承诺函格式自拟并加盖投标人公章）

七、供货及安装期限：30个日历天。

八、付款方式：设备到达甲方指定地点，安装、调试、验收合格并正常使用一个月，无质量问题，付设备全款。